氧氣電漿機使用步驟

- 關pump、打開進氣閥，放入樣品。

- 關進氣閥、開pump。

- 待壓力降到1 x 10-2 torr後，通入O2(流量約為25 c.c./min)，此時壓力約為2 x 10-1 torr，持續10 min。

- 開啟電源供應器，調整瓦數為25 w，進行電漿，持續時間不得超過10 min。

- 依序關閉電漿、電源供應器及氧氣，待壓力從2 x 10-1 torr降回1 x 10-2 torr。

- 關pump、打開進氣閥，取出樣品。

- 關進氣閥、開pump，將壓力抽回1 x 10-2 torr。

注意事項：

- 打電漿時間不得超過10 min，以免部分腔體內部的元件融化而影響真空度。

- Pump內的油若低於標線下(見第3頁)，需更換真空油並將油補回兩標線之間。

- 在開pump時，另一隻手務必壓在腔體的門上。

- 電源供應器是以220 V供電，注意插頭不要插到110 V。

維修廠商：

# 馗鼎奈米科技股份有限公司06-2323927

先前案例：

為了要達到很好清潔效果，同學將電源供應器瓦數調大至150 W，持續打電漿30 min，發現在打約20 min後，真空度受到影響，外界空氣進入腔體中，使電漿顏色從原本的白色變成紫色。為了要修復電漿機，所以聯絡維修廠商，但廠商不太願意來做維修，溝通了很久，拖了幾個月廠商才來維修電漿機，原因是腔體內部元件融化使空氣進入。因此，為了避免這種情況發生，打電漿時間不宜太長，以免元件因溫度過高而融化。